## Sheet1
構 造 設 備 等 の 概 要
区 分 | [5 empty] | 防 護 装 置 |  | 基 準
エックス線装置のエックス線障害防止に関する構造設備の概要 | １ エックス線装置 | ①エックス線管 の容器及び 照射筒からの 漏洩線量 （空気カーマ率） |  | イ 定格管電圧50キロボルト以下の 治療用 |  | ミリグレイ毎時 （接触可能表面から５cm） |  | 1.0ミリグレイ毎時以下
|  |  |  | ロ 定格管電圧50キロボルト超の 治療用 |  | ミリグレイ毎時 （焦点から１m） |  | 10ミリグレイ毎時以下
[6 empty] | ミリグレイ毎時 （接触可能表面から５cm） |  | 300ミリグレイ毎時以下
|  |  |  | ハ 定格管電圧125キロボルト以下の 口内法撮影用 |  | ミリグレイ毎時 （焦点から１m） |  | 0.25ミリグレイ毎時以下
|  |  |  | ニ 上記イ～ハ以外 |  | ミリグレイ毎時 （焦点から１m） |  | 1.0ミリグレイ毎時以下
|  |  |  | ホ コンデンサ式エックス線高電圧装置 |  | マイクログレイ毎時 （充電状態で、照射時以外のとき 接触可能表面から５cm） |  | 20マイクログレイ毎時以下
|  | ②利用線錐の 総濾過（装置 自身による 自己濾過を 含む） |  | イ 定格管電圧70キロボルト以下の 口内法撮影用 |  | アルミニウム当量 mm |  | 1.5mm以上 （うち1.5mmは常設）
|  |  |  | ロ 定格管電圧50キロボルト以下の 乳房撮影用 |  | アルミニウム当量 mm 又は モリブデン当量 mm |  | 0.5mm以上 又は 0.03mm以上
|  |  |  | ハ 輸血用血液照射、治療用及びイ、ロ 以外 |  | アルミニウム当量 mm |  | 2.5mm以上 （うち1.5mmは常設）
| ２ 透視用エックス線装置 | 上記１エックス線装置のほか
|  | ①透視中の患者への入射線量率 |  |  |  | ミリグレイ毎分 （患者の入射面の利用線錐の中心に おける空気カーマ率） |  | 50ミリグレイ毎分以下 ただし、操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した警告音等を発するようにした高線量率透視制御を備えた装置は125ミリグレイ毎分以下
|  | ②透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一 定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタ イマー |  |  |  | 有 無 |  | 必須
|  | ③－１エックス線管焦点皮膚間距離が30cm以上となるよう な装置又は当該皮膚焦点間距離未満で照射することを防 止するインターロック |  |  |  | 有 無 |  | 必須
|  | ③－２手術中に使用するエックス線装置はエックス線管焦 点皮膚間距離が20cm以上になるような装置又は当該皮膚 焦点間距離未満で照射することを防止するインターロッ ク |  |  |  | 有 無 |  | 必須
|  | ④利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面 を超えないようにエックス線照射野を絞る装置 |  |  |  | 有 無 |  | 必須 ただし、次の場合は、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。 イ 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき ロ 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する２本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁と受像面の縁との交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３％を超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４％を超えないとき
|  | ⑤利用線錐中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受 像器を通過したエックス線の空気カーマ率 |  |  |  | マイクログレイ毎時 （接触可能表面から10cm） |  | 150マイクログレイ毎時以下
|  | ⑥透視時の最大受像面を3.0cm超える部分を通過したエック ス線の空気カーマ率 |  |  |  | マイクログレイ毎時 （接触可能表面から10cm） |  | 150マイクログレイ毎時以下
|  | ⑦利用線錐以外のエックス線を有効にしゃへいするための適 切な手段 |  |  |  | 有 無 |  | 必須
区 分 |  |  |  |  | 防 護 装 置 |  | 基 準
エックス線装置のエックス線障害防止に関する構造設備の概要 | ３ 撮影用エックス線装置（４ 胸部集検用を除く） | 上記１エックス線装置のほか
|  | ①－１利用するエックス線管焦点受像器間距離にお いて、受像面を超えないようにエックス線照射野 を絞る装置 （ＣＴエックス線装置は除く） |  |  | 有 無 |  | 必須 ただし、次の場合は受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。 イ 受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合においてエックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき ロ 照射方向に対し垂直な受像面上で直交する２本の直線を想定した場合において、それぞれの直線における交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３％を超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４％を超えないとき
|  | ①－２口内法撮影用エックス線装置は、照射筒の端 における照射野の直径 |  |  | Cm |  | 6.0cm以下
|  | ①－３乳房撮影用エックス線装置は、エックス線照 射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁を 超える広がりが５mmを超えず、かつ、受像面の 縁を超えるエックス線照射野の広がりが焦点受像 器間距離の２％を超えないこと |  |  | mm |  | 5mmを超えないこと
[5 empty] | ％ |  | 2%を超えないこと
|  | ②エックス線管焦 点皮膚間距離 （拡大撮影を行 う場合は除く） （骨塩定量分析 エックス線装 置は除く） |  | イ 定格管電圧70キロボルト 以下の口内法撮影用 | Cm |  | 15cm以上
|  |  |  | ロ 定格管電圧70キロボルト を超える口内法撮影用 | Cm |  | 20cm以上
|  |  |  | ハ 歯科用パノラマ断層撮影 装置 | Cm |  | 15cm以上
|  |  |  | ニ 移動型及び携帯型 | Cm |  | 20cm以上
|  |  |  | ホ ＣＴエックス線装置 | Cm |  | 15cm以上
|  |  |  | ヘ 乳房撮影用装置 （拡大撮影の場合に限る） | Cm |  | 20cm以上【平成１４年１０月１日から】
|  |  |  | ト 上記イ～へ以外 | Cm |  | 45cm以上
|  | ③移動型、携帯型及び手術中に使用する装置につい ては、エックス線管焦点及び患者から２m以上離れ た位置で操作できる構造 |  |  | 有 無 |  | 必須
| ４ 胸部集検用間接撮影装置 | 上記１エックス線装置のほか
|  | ①利用線錐が角錐型となり、かつ、利用するエック ス線管焦点受像器間距離において、受像面を超え ないようにエックス線照射野を絞る装置 |  |  | 有 無 |  | 必須 ただし、照射方向に対し垂直な受像面上で直交する２本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁と受像面の縁との交点間距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３％を超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４％を超えないときは、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。
|  | ②受像器の１次防護しゃへい体の空気カーマ （エックス線管容器及び照射管からの漏洩線量を含 むもの） |  |  | マイクログレイ／ばく射 （接触可能表面から10cm） |  | 1.0マイクログレイ以下
|  | ③－１被照射体の周囲の箱状のしゃへい物 |  |  | 有 無 |  | 必須
|  | ③－２被照射体の周囲の箱状のしゃへい物の空気カ ーマ（エックス線管容器及び照射管からの漏洩線量 を含むもの） |  |  | マイクログレイ／ばく射 （当該しゃへい物から10cm） |  | 1.0マイクログレイ以下 ただし、エックス線装置の操作その他の業務に従事する者が照射時に室外へ容易に退避することができる場合はこの限りではない。
| ５ 治療用 | 上記１エックス線装置のほか
|  | ①濾過板が引き抜かれたときにエックス線の発生 を遮断するインターロック |  |  | 有 無 |  | 必須
| ６ 移動型 携帯型 | 使用条件（防護措置等）及び保管条件等並びにエックス線診療室内に据え置いて使用する場合はその旨
| ７ １診察室で ２台以上の設置 | 各エックス線装置の使用の条件等
区 分 |  |  |  | 構 造 そ の 他 |  |  |  | 基 準
エックス線診療室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | エックス線診療室の防護物の概要等 | 遮蔽物を設ける 場 所 |  | 遮蔽物の構造、材料、厚さ | 外側における実効線量測定値 |  |  | ―
|  | 周 囲 の 壁 等 | 天井 |  | ミリシーベルト／週 |  |  | １ミリシーベルト／週以下
|  |  | 東 |  | ミリシーベルト／週 |  |  | 〃
|  |  | 西 |  | ミリシーベルト／週 |  |  | 〃
|  |  | 南 |  | ミリシーベルト／週 |  |  | 〃
|  |  | 北 |  | ミリシーベルト／週 |  |  | 〃
|  |  | 床下 |  | ミリシーベルト／週 |  |  | 〃
|  |  | 監視用窓 |  | ミリシーベルト／週 |  |  | 〃
出入り口の扉
その他の開口部
|  | 装置を 操作す る場所 | 操作室 | 有 無
その他
|  | エックス線 診療室の標識 |  | 有 無 |  |  |  | 必須
|  | 使用中の表示 |  | 有 無 |  |  |  | 必須
エックス線診療の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 管 理 区 域 | 管理区域とする 場 所 |  | （診療室図中に記入すること）
|  | 境界における 外部放射線量 の実効線量 |  | ミリシーベルト／３か月 |  |  |  | 1.3ミリシーベルト／３か月
|  | 管理区域の 標 識 |  | 有 無 |  |  |  | 必須
立入制限措置 の 概 要
|  | 注意事項の掲示 |  | 有 無 |  |  |  | 必須
| 敷地の境界 | 敷地内居住区域 及び敷地境界に おける実効線量 |  | マイクロシーベルト／３か月 |  |  |  | 250マイクロシーベルト／３か月以下
| そ の 他 | 放射線診療 従事者等の 被曝測定器
|  | 入院患者の被曝 防止措置 |  | 有 無 |  |  |  | 放射線の実効線量が1.3ミリシーベルト／３か月以下
注 意
１ エックス線診療室の平面図及び側面図（隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したもの）を添付すること。
２ 診療室図は、①照射方向、②エックス線装置から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離（ｍ）、③防護物の材料及び厚さを記入した
５０分の１の縮図とすること。
３ 管理区域を設けた場合は、その区域、標識等の位置を診療室図中に記入すること。